Краткая инструкция по эксплуатации. MODEL: GM3123 Высоковольтный тестер изоляции BENETECH (более подробно, с картинками – в оригинале Инструкции на английском языке)

Подготовка прибора перед измерениями

1. Проверьте напряжение батарей и их своевременную замену:

a. Установите переключатель функций в любое положение, кроме OFF.

б. Когда значок батареи отображается в левом верхнем углу ЖК-дисплея, то  « », батарея почти разряжена. Замените  батареи, чтобы перейти к измерению.   Когда метка батареи « », напряжение батареи ниже допустимого, т.е присутствует  нижний предел рабочего напряжения, таким образом, точность  прибора не может быть гарантирована.

c. Замена батареи:

1>. Демонтируйте всю тестовую цепочку пробников после выключения   инструмента.

2>. Отвинтите четыре винта в нижней части и откройте  дверку отсека батарей.

3>. Замените все старые батарейки на новые. Обратите внимание на полярность.

4>. Закройте крышку батарейного отсека и закрепите винты, как это представлено на картинке ниже (см. инструкцию на англ. языке).

Предостережение:

Удалите батареи, если тестер не востребован в течение длительного периода времени в целях избегания повреждения батарейного отсека и возникновения эрозии как результат утечки жидкости из батарей.

2. Подсоединение пробников:

Плотно вставьте пробники в соответствующий разъём прибора;

Подсоедините красный пробник к розетке  “Line”;

Подсоедините чёрный пробник к розетке “Earth”;

Подсоедините зелёный пробник к розетке “Guard”;

Схема подсоединения пробников представлена на картинке ниже (см. инструкцию на англ. языке).

ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ (30~600V)

Предостережение:

Не осуществляйте измерения на цепи свыше Переменный/ Постоянный [600V].  Пользователь может быть поражён током при тестировании электросетей с большими значениями тока, не прикасайтесь к оголённым проводам. Не проводите измерений при открытой крышке батарейного отсека.

- Подсоедините красный пробник и чёрный пробник к соответствующим клеммам/разъёмам

- Выставьте переключатель функций на положение "AC. V" как это представлено на картинке:  Не нажимайте на клавишу "Test", поскольку прибор имеет функцию самостоятельного определения DC/AC и функцию идентификации напряжения постоянного тока  +/-.

- Подсоедините кончики от красного или чёрного пробника к определённому полюсу. Если показания на  дисплее прибора размыты, то можно нажать на клавишу для подсветки.  Дисплей будет выглядеть как это представлено на картинке (см. инструкцию на англ. языке) :

  - Подсоедините разъём красного пробника, измеряющего постоянное напряжение к +, подсоедините разъём чёрного пробника к  -, при этом ЖКИ будет выглядеть вот так (см. инструкцию на англ. языке) :

  - Подсоедините разъём красного пробника, измеряющего постоянное напряжение к -, чёрного подсоедините к  +, ЖКИ будет выглядеть вот так:

  - При измерениях переменного тока (АС) ЖКИ будет выглядеть вот так:

ИЗМЕРЕНИЯ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что в тестируемой цепи нет электрического заряда.

Обязательно наденьте пару изоляционных перчаток для высокого напряжения.

Не проводите измерения, когда на улице имеют место молнии.

Не проводите измерения, если крышка батарейного отсека снята.

Не выполняйте измерения, когда активировано предупреждение о цепи под напряжением.

1. Подсоедините красный и чёрный пробники к соответствующим клеммным разъёмам;

2. Переключите функциональный переключатель в правильное положение в соответствии со значениями изоляции тестируемого материала, (когда вам точно не известен диапазон величин сопротивления того или иного материала изначально допускается  придерживаться следующей последовательности 250V/ 500V/ 1000V/2500V ), например, установите 2500V: Экран ЖКИ будет выглядеть следующим образом : (см. инструкцию на англ. языке)

3. Состыкуйте зажим пробника с тестируемым модулем/объектом, нажмите на клавишу TEST, после чего непрерывно зазвучит зуммер, а также будет активирован светодиод высокого напряжения. Экран ЖКИ будет выглядеть следующим образом  (см. инструкцию на англ. языке)

4. Отпустите клавишу TEST, после чего прибор автоматически разрядит высокое напряжение и светодиод высокого напряжения и зуммер погаснут. Просто отсоедините пробники когда ЖКИ  высветит 0 V.  ЖКИ отобразит время тестирования и сопротивление изоляции, как это представлено на картинке (см. инструкцию на англ. языке):

Предостережение

Сразу после тестов не прикасайтесь к цепи под тестированием, поскольку там может содержаться величина ёмкости, способная вызвать электрический удар.

5. Снимите клеммные зажимы/аллигаторы, после чего отключите прибор.

6. Принцип тестирования сопротивления изоляции основывается на том, что эта величина Сопротивления может быть получена через воздействие высокого напряжения на определённый тестируемый участок для возбуждения соответствующей величины тока согласно формуле: R=V/I

Предостережение:

1. Прибор потребляет ток 20 мА, когда переключатель функций находится в любом положении.

отличным от OFF (автоматическое отключение питания: прибл. 1 мкА). Установите

функциональный переключатель в положение OFF, когда не используете инструмент.

2. Переключатель TEST этого прибора имеет два метода тестирования:

а. Мгновенное измерение: нажмите только кнопку TEST, через неё генерируется высокое напряжение для проверки сопротивления изоляции. Отпустите кнопку,  измерение прекратится.

б. Непрерывное измерение: нажмите кнопку TEST и поверните ее,  чтобы заблокировать сам переключатель для непрерывного измерения. Поверните кнопку TEST против часовой стрелки и отпустите ее, после чего тестер остановит измерение.

3. Убедитесь в безопасности измерения и прибора. Выберите положение 250 В, когда сопротивление изоляции меньше  50 мОм.

НЕПРЕРЫВНЫЕ ИЗМЕРЕНИЯ

1. Выполнение процедуры 1 и 2 см.   раздел ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ.

2. Подсоедините тестовый штифт/зажим к тестируемому устройству. Нажмите и поверните кнопку PRESS TO TEST по часовой стрелке, чтобы выполнить непрерывное измерение. При этом будет звучать зуммер

времени. ЖК-дисплей будет выглядеть так, как показано ниже:

После измерения поверните клавишу тестирования в исходное положение против часовой стрелки. Прибор разрядит высокое напряжение автоматически, светодиод индикации высокого напряжения и зуммер прекратятся. Отсоединяйте тестовые провода только тогда, когда ЖК-дисплей показывает 0 В. Отображение информации на ЖК-дисплее будет выглядеть так,  как показано ниже (см. инструкцию на англ. языке):

- Сперва отсоедините пробники, затем выставьте функциональный переключатель в положение OFF.

ИЗМЕРЕНИЯ В ПРЕДУСТАНОВЛЕННЫХ ВРЕМЕННЫХ ИНТЕРВАЛАХ

Данная функция предназначена для осуществления измерений автоматически согласно любым выставленным временным промежуткам.

- Процедуры 1 и 2 выполняются согласно разделу ИЗМЕРЕНИЕ СОПРОТИВЛЕНИЯ ИЗОЛЯЦИИ

- Нажмите на клавишу TIME SET, после чего отобразится отметка TIME 1;

- Нажимайте на стрелочки «вверх» или «вниз» для выставления временных интервалов, например, 30 сек., при этом дисплей будет выглядеть следующим образом (см. инструкцию на англ. языке):

- Нажмите и вращайте клавишу PRESS TO TEST по часовой стрелке для выполнения измерений во времени, что касается сопротивления изоляции, зуммер зазвучит, при этом ЖКИ будет выглядеть следующим образом (см. инструкцию на англ. языке):

- Измерения автоматически прекращаются по истечении установленного ранее времени, светодиод индикации напряжения гаснет и зуммер глохнет. Поверните против часовой стрелки тестовую клавишу обратно в исходное положение. ЖКИ будет выглядеть следующим образом (см. инструкцию на англ. языке):

Использование зеленого защитного провода

Подключите зеленый защитный провод к клемме GUARD. Это  используется только для измерения сопротивления изоляции кабеля для снижения тока утечки (см. представленную ниже диаграмму).